Supraleitende Magnete

Supraleitende Magnete werden in Krankenhäusern (MRT), der Industrie und Forschung genutzt. Bestimmte elektrische Leiter besitzen unterhalb einer Temperatur von -269°C keinen elektrischen Widerstand mehr und ermöglichen damit den Aufbau starker Magnetfelder. Üblicherweise wird als Kühlmittel das Edelgas Helium eingesetzt. Nach Ablassen des Kühlmittels bricht das Magnetfeld innerhalb von Sekunden zusammen.

zu treffende Maßnahmen

Allgemeine Maßnahmen für Gebäudebrände beachten!

Löschen mit den dort vorgehaltenen nichtmagnetischen Feuerlöschern

Ablassen des Kühlmittels nur bei akuter Gefahr im Bereich (dadurch hoher Sachschaden).
Beim Ablassen („Quenchen“) müssen i.d.R. folgende Schritte durchgeführt werden:

Betätigung Not-Aus-Schalter

Ablassen des Kühlmittels („Quenchen“)

besondere Gefahren

starkes Magnetfeld zieht alle magnetischen Gegenstände an (PA-Flaschen aus Stahl, Feuerwehraxt, handelsübliche Feuerlöscher, …)

Gerät ist aufgrund von Verrauchung möglicherweise nicht als solches erkennbar

Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

ggf. funktionieren Funkgeräte und andere Kommunikationsmittel aufgrund des starken Magnetfelds nicht

Beim Ablassen des Kühlmittels („Quenchen“) entsteht durch das Abblasen des Kühlmittels ein Sachschaden der im 5-stelligen Bereich liegt. Die Notwendigkeit dieser Maßnahme sollte daher genau überprüft werden.

Typische Anwendungen

Magnetresonanztomographen (MRT), umgangssprachlich Kernspintomographen

zerstörungsfreie Werkstoffprüfung

Teilchenbeschleuniger

Weblinks

Supraleiter bei Wikipedia

Magnetresonanztomographie bei Wikipedia

Quellenangabe

B4-Lehrgang 2013 an der Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie

Supraleiter bei Wikipedia

Infoblatt supraleitende Magneten

Freiwillige Feuerwehr Mechernich: "Spezielle Gefahren in unserem Einsatzgebiet"

Stichwörter

Krankenhaus, Klinik

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16